污染源(废水)自动监控系统运维技术服务

成交供应商对废水在线监测系统自动监控终端开展日常维护，终端包含以下设备 ：COD分析仪、氨氮分析仪、总余氯分析仪、PH计、流量计、等比例采样器、数采仪；数量各一。

- 具体内容

- 日常维护内容

- 依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(HJ/T 355)》第4章涉及到的所有内容，并对照第4章内容要求建立相应记录。未申请联网的企业根据现场实际情况执行。

- 故障维修

- 依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(HJ/T 355)》第6章涉及到的所有内容，对照第6章的内容和要求实施，并建立相应记录。

- 管理服务内容

- 3.1 备案信息

- 日常运行中需要报备的信息按照环保管理要求及时备案。

- 3.2 迎 检

- 环保部门检查时，协助甲方做好迎检工作。

- 其他约定

- 4.1一般备品备件及备机由乙方提供，核心部件、新设备更换的费用由甲方承担。

- 4.2自动监测仪器比对费用由甲方承担。每月废水在线比对由甲方寻找具有第三方具有CMA认证的第三方比对公司进行，将数据形成比对报告，已PDF格式交由乙方进行上传环保平台等工作。

- 4.3涉及甲方在线监测仪表的验收，由甲方进行自主验收。甲方应主导寻找第三方具有CMA认证的第三方比对公司进行，乙方应配合甲方进行设备验收工作，包含提供设备验收资料，设备调试等。关于设备的第三方验收比对费用由甲方负责。

- 职责

- 1、乙方应严格按照相关国家标准、法定技术规范、环保部门要求及本合同要求实施本项目，力争监控终端稳定、正常运行，监测数据稳定上传，有效率达90%以上。

- 2、合同签订后，乙方及时建立运行维护的规章制度和工作流程，明确的操作人员和管理维护人员的工作职责，派遣具有良好业务能力的上岗人员开展运维服务工作。

- 3、自动监测数据超标时，如因终端设施运行故障导致的，协助甲方当地环保管理部门做好备案和解释工作。

- 4、合同实施期间，如有现行法规、技术规范更新的且要求高于合同约定的，或者要求对监控终端进行技术改造的，双方均应无条件按照新要求实施，并根据实际情况协商具体补偿事项，签订补充协议。

- 5、合同期内，因乙方原因导致自动监控设施运行不正常，被行政处罚的甲方有权终止合同并要求赔偿，乙方赔偿处罚总额的100%。

- 具体设备如下：

浙江省污染源自动监控设备

| 一、废水排放口自动监测设备基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备监测因子 |  | PH值 | 化学需氧量 | 氨氮 |  | 废水瞬时流量 |  | 总余氯 |
| 设备型号 |  | PH221B | Multi Vision（三代） | Super VIsion |  | KEF-C |  | FRC750 |
| 生产商 |  | 杭州科盛 | 杭州利奇 | 杭州利奇 |  | 上海肯特 |  | 苏州立天 |
| 设备出厂编号 |  | 211025420 | C321011347 | A321011029 |  | 25120145382 |  | L8A304000138 |
| 环保产品认证编号 |  | / | CCAEPI-EP-2021-881 | CCAEPI-EP-2021-569 |  | / |  | / |
| 仪表出厂时间 |  | / | 2021.11 | 2021.11 |  | 2025.12 |  | 2026.3 |
| 分析方法 |  | 电极法 | 重铬酸钾消解法 | 水杨酸分光光度法 |  | 电磁流量 |  | 电极法 |
| 分析周期 |  | 实时 | 40-50 | 15-25 |  | 实时 |  | 实时 |
| 检出限 |  | / | ≤4mg/L | 0.01mg/L |  | / |  | / |
| 物理量程 |  | / | / | / |  | / |  | / |
| 工作量程F.S. |  | 14 | 500 | 70 |  | 310 |  | 20 |
| 备用工作量程F.S. |  | / | / | / |  | / |  | / |
| 消解温度 |  | / | 175摄氏度 | / |  | / |  | / |
| 消解时间 |  | / | 20min | / |  | / |  | / |
| 校准曲线斜率 |  |  | / | / |  | / |  | / |
| 校准曲线截距 |  |  | / | / |  | / |  | / |
| TOC/COD转换系数 |  |  | / | / |  |  |  | / |
| 通过验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测单位 |  | / | / | / |  | / |  | / |
| 二、水质混合采样装置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | RICHE-2300 |  |  |  | 生产商 |  | 杭州利奇 |  |
| 环保产品认证编号 | CCAEPI-EP-2021-258 |  |  |  | 混合采样模式 |  | 等时间间隔 |  |
| 参数 | 取样时间间隔 10min ; 取样量 200ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、废水数采仪基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | RICHE-2000 |  |  | 生产商 |  | 杭州利奇 |  |
| 检测报告编号 |  | 2017-147 |  |  | 环保产品认证编号 |  | CCAEPI-EP-2014-307 |  |
| 软件系统环境 |  | Liunxs |  |  | 软件版本号 |  | 2.6.32-504.el6.i686 |  |
| MN号 |  | 33330185000061 |  |  | IP地址 |  | 42.3.169.142 |  |
| 通讯方式 |  | 光纤 |  |  | 通讯协议 |  | HJ212-2017 |  |
| 监测因子/参数 |  | 传输模式 |  |  | 修正系数k |  | 修正系数b |  |
| PH值 |  | 数字量 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 化学需氧量 |  | 数字量 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 氨氮 |  | 数字量 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 废水瞬时流量 |  | 数字量 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 总余氯 |  | 模拟量 |  |  | 1 |  | 0 |  |