眼科A/B超声诊断仪公开招标技术参数

一、设备用途

适用于人眼及眼眶组织的A超生物测量与B超成像检查，可完成眼轴长度等眼部生物参数测量、人工晶体度数计算，以及晶状体、玻璃体视网膜疾病、眼内肿瘤、眼外伤、眼内异物定位等眼科临床诊断工作，满足门诊、检查室日常诊疗需求。

二、总体要求

1. 设备为眼科专用A/B超声诊断仪，操作便捷、结构稳定，适配眼科临床多场景使用需求。

2. 设备具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证及配套注册证明文件，符合国家及眼科超声设备现行行业标准。

3. 同时具备独立A超测量、独立B超成像功能，模式切换简单快捷，图像质量及测量准确性满足临床诊疗要求。

4. 设备功能键、字母/数字输入键响应精准，字符输入无错误，软硬件配套完善，支持基础临床数据管理功能。

三、工作条件

1. 工作温度：5℃～40℃

2. 相对湿度：≤80%

3. 工作电压：AC220V±10%

四、A超核心技术参数

1. 超声频率：10MHz

2. 眼轴长度（AL）测量范围：15mm~35mm

3. 测量精度：眼轴长度测量误差≤±0.1mm，显示分辨力0.01mm

4. 显示要求：测量结果显示小数点后两位有效数字

5. 测量模式：具备自动、手动测量方式，两种方式测量误差≤0.2mm

6. 测量参数：可测量前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度

7. 测量方式：支持浸润（Immersion）/接触（Contact）测量

8. 人工晶体（IOL）计算：配备6组计算公式（SRK-T、SRK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS、BINK/BIHKFORST-II），支持任意两组公式对比计算并同时显示

9. 数据处理：支持自动测量多组数据并取平均值

10. 数据存储：可长期保存≥50组病例的IOL参数（AL、K1、K2），可保存多组人工晶体常数

五、B超核心技术参数

1. 超声频率：10MHz

2. 分辨力：纵向≤0.2mm，横向（侧向）≤0.4mm

3. 探测深度：≥50mm

4. 灰阶显示：256级

5. 显示模式：支持B、B+A模式

6. 测量功能：配备电子游标测距功能，支持眼部多部位精准测距

7. 几何位置精度：纵向≤5%，横向≤10%

8. 盲区：≤4mm

9. 图像处理：具备图像前处理功能，支持多类型图像后处理曲线调节

六、系统基础功能

1. 支持病历基础信息（姓名、性别、年龄）输入与存储

2. 配备实时时钟显示功能（月-日-年 时-分-秒）

3. 具备图像存储、动态回放功能，满足临床阅片需求

4. 支持全屏幕字符标识，可在图像上标注测量数据、检查信息

5. 主机与工作站设计兼顾操作便捷性，保障系统运行的可靠性与安全性

6. 具备A/B超联合扫查功能，可实现B超引导下的精准生物测量

七、商务及服务要求

1. 质保期：整机质保期≥3年，探头与整机同保，质保期内免费维修非人为损坏故障及更换配件。

2. 技术支持：提供7×24小时技术咨询服务，设备故障及时响应，工程师上门服务时效满足临床需求。

3. 安装培训：供方免费上门完成设备安装、调试，为使用方操作人员提供设备操作、日常维护、简单故障排查的系统性培训，直至操作人员熟练掌握。

4. 耗材与维修：可长期稳定提供原厂正品耗材及维修配件，质保期外提供优惠的维修技术服务，保障设备长期正常运行。

5. 交货期：按招标文件及合同约定时间完成设备交货、安装及调试，达到验收标准。

6. 验收：设备到货后，按国家及行业标准、招标文件及合同约定进行验收，供方全程配合需方完成验收工作。