一、功能要求

- 专为体外冲击波碎石机配套，用于泌尿系结石超声定位、实时监测及碎石引导，同时支持腹部、产科、妇科常规检查

- 主机采用金属屏蔽结构，抗电磁干扰能力强，碎石过程中图像稳定无衰减

- 实时动态跟踪结石位置，辅助精准碎石

- 穿刺引导线位置可自由调节，支持经皮肾穿刺操作

- 配备临床测量软件包，自动生成标准化检测报告

- 支持图像局部放大、智能描迹、图像翻转等处理功能

- 具备探头自动冻结、屏幕保护功能，延长设备寿命

二、核心技术参数

- 主机类型：全数字超声显像诊断仪，碎石机专用型

- 标配探头：碎石专用凸阵探头 1 只，频率 2.5-6.0MHz，≥5 档基波中心频率可调，阵元数≥128

- 扫描角度：30°-85° 可视可调

- 显示器：≥15 英寸超声专用液晶显示器

- 显示模式：B、2B、4B、M、B/M、ZOOM B

- 探头插座：≥2 个，支持电子切换及探头自动识别

- 探测深度：3cm-25cm 可视可调

- 分辨力：横向≤2mm，纵向≤1mm

- 盲区：≤3mm

- 几何位置精度：横向≤2%，纵向≤4%

- 动态范围：≥180dB，连续可视可调

- TGC 调节：8 段分段增益

- 灰阶：256 级

- 电子聚焦：多段动态聚焦，焦点位置可调

- 电影回放：≥300 幅

- 图像存储：≥64 幅，支持 U 盘扩展

- 自定义功能：≥7 个用户自定义快捷键

- 系统预设：支持多种脏器检测参数预设

- 接口：具备 USB2.0、RS-232、PAL-D 视频输出接口

三、软件要求

- 碎石专用软件：具备点状虚线定位中线，支持多档深度可调；可实时动态测量结石大小及位置

- 泌尿系统软件包：支持肾脏、膀胱、前列腺、残余尿量测量，自动生成专用报告

- 产科软件包：支持 GS、CRL、BPD 等指标测量，自动估算胎龄、胎重及预产期

- 心功能软件包：支持 M 模式下心率、时间间隔等参数测量

- 通用测量：支持距离、面积、周长、体积等基础测量，具备智能描迹修正功能

- 支持中文显示输入，可定制报告格式，兼容医院信息系统对接

- 软件终身免费远程升级

四、标准配置

- 碎石专用超声主机 1 台

- 碎石专用凸阵探头 1 只

- 品牌工作站 1 套（i5-12 代 / 8G/512G SSD/23.8 寸）

- 黑白激光打印机 1 台

- 超声分析软件（永久授权）1 套

- 探头支架 1 个

- 配套线缆、说明书、保修卡及资质文件 1 套

五、资质要求

- 制造商具备有效期内《医疗器械生产许可证》

- 产品具备有效期内《医疗器械注册证》及注册登记表

- 制造商通过 ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证

- 提供第三方权威机构出具的性能检测报告

六、售后服务

- 整机保修≥3 年，探头保修≥36 个月，保修期内免费更换非人为损坏部件

- 7×24 小时技术支持，2 小时响应，48 小时现场维修（偏远地区 72 小时）

- 免费安装调试及操作培训，确保至少 2 人独立使用

- 终身维护，保修期外仅收零部件成本费

- 支持远程故障诊断

七、使用环境

- 温度：10℃～35℃

- 湿度：≤75%

- 气压：860hPa～1060hPa

- 电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz