眼科光学相干断层扫描仪需求参数

一、设备总体要求

- 1.设备为眼科专用光学相干断层扫描仪，采用扫频OCT（SS-OCT）技术，具备合法有效的医疗器械注册证。

- 2.设备整机为原厂集成，核心光学部件、软件系统均为自主研发,非第三方模块拼接。

- 3.适用于眼前节和眼后节断层成像检查及眼后节血流成像，以及测量。

- 4.设备具备稳定的图像采集、病历存储、数据管理功能，支持长期随访对比分析。

二、核心技术参数

（一）扫描性能参数

- 5.扫描技术：采用扫频激光OCT成像技术，中心波长990-1100nm。

- 6.A-scan扫描速度：≥200000次/秒。

- 7.轴向组织分辨率：≤3.8μm。

- 8.横向组织分辨率：≤10μm。

- 9.眼底成像深度：≥4.5mm。

- 10.前节扫描深度：≥6mm。

- 11.眼底图成像范围视场角：60°╳60°

- 12.具备实时眼球追踪、自动定位、自动扫描功能，有效减少运动伪影，提升成像成功率。

（二）扫描范围与模式

- 13.OCTA成像功能：单次成像范围：18mm×18mm。

- 14.血流拼图成像范围：42mm×40mm

- 15.前后节扫描长度≥15mm

- 16.扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D黄斑15x9、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D

- 17.标配临床必备扫描模式：黄斑放射状扫描、黄斑网格扫描、视盘环形扫描、线性扫描、眼前节扫描、自定义扫描。

（三）血流成像（OCTA）参数

- 18.具备无创血流成像功能，无需注射造影剂，即可实现视网膜、脉络膜血流成像。

- 19.单张血流成像范围：18mm×18mm。

- 20.可分层显示浅层视网膜血流、深层视网膜血流、脉络膜毛细血管层血流。

- 21.具备血流量化分析功能，可生成血管密度、无灌注区测量等量化数据。

三、硬件配置要求

- 22.oct主机集成核心成像与算法，完成高精度扫描与成像操作

- 23.配备高分辨率液晶显示屏，屏幕尺寸≥15英寸，显示清晰、操作便捷。

- 24.配备电动升降检查台、人体工学颌托与额托，适配不同身高患者检查。

- 25.具备固视引导功能，辅助患者配合完成检查，提升检查效率。

- 26.设备标配USB接口、网络接口、DICOM3.0标准接口，可无缝对接医院HIS、PACS系统。

- 27.支持图像数据PDF、DICOM格式导出、打印与传输。

四、软件分析功能

- 28.具备视网膜厚度地形图：可以手动测量指定区域视网膜厚度，也可自定义任意两层厚度进行自动分析。生成厚度地形图及偏差图，可在眼底图叠加热力图。

- 29.具备青光眼综合分析：包含正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库，可生成视盘结构分析与视盘OCTA量化分析的功能组合报告，支持黄斑区节细胞复合体、视盘结构、视盘周围神经纤维层厚度综合分析组合报告。

- 30.视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。支持6mm范围厚度图并对神经纤维层厚度分析。

- 31.具备视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三位模式的分层、自定义分区浏览模式

- 32.具备神经节细胞复合体分析：支持黄斑区神经节细胞厚度分析。

- 33.具备眼前节分析：自动或手动测量ICL拱高，前房深度，前房体积，房角隐窝距离，巩膜突距离。3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。半自动角膜瓣厚度及位置测量。支持360全景房角自动量化。

- 34.具备血流量化分析：支持玻璃体、视网膜与脉络膜分层，支持格栅分区、ETDRS等多种分区，默认自动7层分层，可根据需求手动调节任意层次。

- 35.具备随访图像自动对齐、前后检查对比功能，精准追踪病情变化。

- 36.支持自定义报告模板，可按需编辑、打印诊断报告。

- 37.具备患者病历管理、数据存储、批量查询功能。

五、质量与售后服务要求

- 38.设备提供原厂整机质保≥3年，质保期内免费提供零配件更换、上门维修服务。

- 39.中标方负责设备的现场安装、调试、校准，直至设备正常运行。

- 40.提供专业操作培训、设备维护培训，确保操作人员熟练掌握使用及日常维护方法。

- 41.售后服务响应：接到故障通知后4小时内响应，市区24小时内工程师上门检修。

- 42.提供完整的原厂操作手册、维修手册、合格证明等全套资料。

六、商务条款

- 43.交货期：合同签订后30日历天内完成交货并安装调试完毕。

- 44.交货地点：采购方指定地点。

- 45.验收标准：按照本招标文件技术参数、国家医疗器械相关标准、厂家出厂标准共同验收。

- 46.付款方式：按采购方财务相关规定执行（可根据实际需求调整）。