一、功能要求

- 人体泌尿结石自动定性分析，支持晶体 / 非晶体、无机 / 有机化合物检测

- 自动生成结石成分检测报告及对应临床预防措施

- 不合格谱图自动识别并中止分析，避免错误解析

- 高密封防潮设计，保护精密光学元器件

- 仪器状态实时监测、自校准并生成自检评估报告

- 支持远程维护、数据库升级及未检出成分远程指导

- 可选配定量分析及肝胆结石定性定量分析功能

二、核心技术参数

- 光谱范围：7800cm⁻¹～350cm⁻¹

- 最高分辨率：≤2cm⁻¹

- 波数准确度：≤±1cm⁻¹

- 波数重复性：≤0.5cm⁻¹

- 透射比重复性：≤0.5%

- 信噪比：≥15000:1（RMS 值）

- 100%τ 线噪声：4100-4000cm⁻¹ 区间 RMS≤1:2500

- 100%τ 线倾斜范围：2200-1900cm⁻¹ 区间 99.5-100.5%τ

- 本地光谱能量分布：4000cm⁻¹ 处能量值不小于最高点能量值的 20%

- 探测器：高灵敏度 DLATGS 探测器

- 分束器：溴化钾基片镀锗（KBr/Ge）

- 光源：高效能空冷球反射红外光源

- 激光器：配备系统校准专用激光器

- 能量稳定性：扫描能量无明显衰减，保证分析结果一致性

三、软件要求

- 支持 Windows 10 及以上操作系统，操作简便，无经验人员可快速掌握

- 具备谱图采集、数据转换、标峰、基线校准及智能检索全流程功能

- 全自动图谱解析，自动得出结石具体成分，无需人工干预

- 可定制检测报告与预防方案格式，支持医院 HIS/LIS 系统对接

- 软件终身免费远程升级

四、标准配置

- 结石成分自动分析仪主机 1 台

- 品牌商用工作站 1 套（CPU≥Intel i5-12 代，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD，23.8 英寸及以上显示器）

- 彩色喷墨打印机 1 台

- 结石分析软件系统 1 套（含永久授权证书）

- 制样设备 1 套（压片机、压片模具、玛瑙研钵、烘箱、光谱纯溴化钾、样品架、药匙）

- 一体式电子防潮箱 1 台

- 0.1mg 精度微量电子天平 1 台

- 配套工具、说明书、保修卡及全套资质文件 1 套

五、资质要求

- 制造商具备有效期内《医疗器械生产许可证》

- 产品具备有效期内《医疗器械注册证》及注册登记表

- 提供符合 GB/T 21186-2007 标准的第三方检测报告或药监证明

- 制造商通过 ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证

六、售后服务

- 整机免费保修≥3 年，核心光学部件（探测器、分束器、光源）免费保修≥3 年

- 7×24 小时技术支持，2 小时内响应，48 小时内到达现场维修（偏远地区 72 小时）

- 免费安装调试及操作培训，确保至少 2 名操作人员独立使用

- 终身维护，保修期外仅收取零部件成本费，免收人工费

- 支持远程故障诊断与技术支持

七、使用环境

- 环境温度：15℃～30℃

- 相对湿度：≤60%

- 大气压力：860hPa～1060hPa

- 供电电源：AC 100V～240V，47Hz～63Hz，功率≤100W