血透机技术参数

一、技术参数

- 设备使用年限：≥10年

- 供水: 压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。

- 透析液流速：测量范围：300-700mL/min。

- 透析液温度：测量范围：33.0~40.0°C，具备超温保护。

- 超滤速度：测量范围：0.50~4.00L/h。

- 动脉血泵：测量范围：40~600mL/min。

- 肝素泵：测量范围：0.0~9.0mL/h。

- 动脉压：测量范围：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 静脉压：测量范围：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析器血液入口压：测量范围： 0~+500mmHg。测量精度：±10mmHg。

- TMP：测量范围：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析液浓度：测量范围：12.0 ~18.5mS/cm。

二、功能配置

- 人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器。具备人体感应装置

- 双动脉压力监测：具备动脉压和透析器血液入口压力监测。

- 报警功能：具有声光报警指示，≥4种颜色报警指示灯。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟

- 可全自动进行管路和透析器预冲，可以使用透析液在线预冲或回血，无需废液袋，减少科室成本。

- 9. 个性化透析：可预存＞8条透析液浓度曲线，实现个性化透析。

- 10. 超滤系统：采用复式泵平衡与超滤控制系统。

- 11. 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

- 12. 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能，操作更加简便。

- 13. 通讯组件：标配网络接口。

- 14. 采用水电路分离设计，增加机器安全性。

- 15. 四项功能：血压、血温、血容量监测、Ktv